UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’ENCEINTE DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE POUR LES PROJETS DE NIVEAU 2 IMPLIQUANT DES SOURIS

Objectif : 	Fournir une procédure afin d’expliquer les méthodes d’utilisation et d’entretien de l’enceinte de sécurité biologique utilisée pour les projets de niveau 2 impliquant des souris.

# Cibles :           	Cette procédure doit être observée par toutes les personnes qui travaillent avec l’enceinte de sécurité biologique.

Responsables : 	Directrice et technicien superviseur de la Division ferme et animaleries (FANI).

Généralités :

    - De l’infection des animaux jusqu’à la fin du projet, les manipulations des souris et des cages doivent être réalisées en tout temps dans l’enceinte de sécurité biologique.

    - La surface de travail ainsi que l’intérieur de l’enceinte doivent être désinfectés avant et après chaque utilisation à l’aide du désinfectant approprié (Peroxigard®).

    - Lorsque la ventilation de l’enceinte est active, ne jamais vaporiser le désinfectant dans l’enceinte, le Peroxigard® est corrosif pour le filtre HEPA. À la place, utiliser un linge imbibé de désinfectant ou tremper le matériel dans un récipient contenant le désinfectant.

    - Il est primordial de toujours désinfecter :

            - les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte;

            - les gants après chaque manipulation faite sur l’extérieur et l’intérieur de la cage ainsi qu’après chaque manipulation faite sur des animaux infectés.

- La désinfection se fait soit en essuyant les manchons et les gants avec un linge imbibé de désinfectant ou en trempant les doigts dans un récipient contenant le désinfectant.

    - Lors des manipulations, il faut aussi considérer l’extérieur de la cage d’hébergement comme étant potentiellement souillé.

    - Dans l’enceinte de sécurité biologique, toujours déposer les couvercles des cages d’hébergement sur le côté. Ne pas les déposer à plat (filtre vers le bas), car les filtres risquent de se contaminer.

    - Vérifier que les bouches d’admission et d’évacuation d’air ne sont pas obstruées. Vérifier que l’air est aspiré vers l’intérieur de l’enceinte en tenant un papier léger au milieu du bord du panneau

    - Ne pas déposer le matériel ou l’équipement sur la grille située à l’avant de l’enceinte.

    - Faire les manipulations le plus possible à l’arrière dans la zone de travail.

    - Ne déplacer aucun appareil et éviter tout mouvement brusque des mains et des bras dans la zone d’accès à l’avant. Éviter d’entrer et de sortir inutilement les mains et avant-bras. Glisser les mains perpendiculairement au panneau avant pour entrer ou sortir de l’enceinte. Laisser stabiliser le flux d’air de l’enceinte avant de se remettre au travail.

    - Lorsque l’écran protecteur est fermé au complet, la ventilation ne fonctionne pas.

    - Il est possible d’ajuster la hauteur de l’enceinte (bouton noir à gauche de l’appareil sous l’appui-bras).

    - S’assurer que la valve d’évacuation des liquides (manette noire située à droite de l’appareil sous l’appui-bras) soit toujours en position fermée (horizontale).

    - Les désinfectants à base de chlore ou d’halogène sont dommageables pour l’acier inoxydable. Ne pas les utiliser.

    - Le nettoyeur à vitre est dommageable pour l’acier inoxydable. Si le nettoyeur vient en contact avec l’acier, l’essuyer immédiatement.

    - Il est interdit d’utiliser un brûleur à gaz avec flamme vive dans l’enceinte.

    - Lors d’une panne ou d’un bris de l’enceinte, arrêter les manipulations, sortir de la pièce et informer le personnel de FANI dans les plus brefs délais. En dehors des heures de travail, faites le 7771.

Procédures :

- Préparation de l’enceinte de sécurité biologique avant usage:

- Ouvrir la lumière;

- S’assurer que l’enceinte soit propre. Si elle n’est pas propre (présence de litière, Nestlets, etc.), nettoyer la surface de travail à l’aide de papier à main, jeter le papier à la poubelle ;

- Vaporiser de désinfectant les surfaces intérieures de l’enceinte (les parois internes en acier, l’écran protecteur vitré ainsi que la surface de travail) ;

- Couvrir la surface de travail avec des serviettes propres (piqués blancs) imbibées de désinfectant;

- Si la surface extérieure de l’écran protecteur vitré est sale, la nettoyer à l’aide d’un linge imbibé de nettoyeur à vitres ;

- Rassembler et placer le matériel nécessaire dans l’enceinte. Ne pas obstruer les bouches d’aération.

- Remplir un récipient de désinfectant et l’introduire dans l’enceinte ;

- Introduire dans l’enceinte des sacs de plastique à « Biorisque » pour récolter les déchets et les cages souillées ;

- Baisser l’écran protecteur vitré dans ses limites de fonctionnement en s’assurant que l’ouverture de la fenêtre ne soit pas plus haute que la ligne de sécurité (jusqu’à ce que le témoin lumineux de la lumière soit éteint) ;

- Allumer la ventilation de l’enceinte ;

- Attendre 15 minutes pour la calibration de l’appareil.

- Manipulation à l’intérieur de l’enceinte de sécurité biologique : observation des

animaux, pose de boucles d’identification, prélèvements, injections, chirurgie, génotypage, changement de cages, euthanasie, etc.

- Enfiler les manchons protecteurs ;

- Déposer le matériel (pince, ciseau, boucles d’oreille, bécher, etc.) dans l’enceinte ;

- Laisser les matières rejetées, contaminées, à l’arrière de l’enceinte. Ne pas jeter de matières dans des récipients à l’extérieur de l’enceinte ;

- Pour procéder aux manipulations (observation, prélèvements, chirurgie, génotypage, pose de boucles d’oreille, etc.) :

        - Introduire la cage à manipuler dans l’enceinte, enlever le couvercle et le déposer sur le côté ;

        - Désinfecter les gants en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant;

        - Procéder aux manipulations. Ne pas oublier de désinfecter les gants après chaque manipulation faite sur l’extérieur et l’intérieur de la cage ainsi qu’après chaque manipulation faite sur les souris infectées ;

        - Remettre le couvercle sur la cage ;

        - Désinfecter les gants ;

        - Désinfecter la cage en l’essuyant avec un linge imbibé de désinfectant ;

        - Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

        - Sortir la cage de l’enceinte.

- Si un changement de cage doit être effectué :

        - Introduire le contenant à nourriture et à bouteille d’eau dans l’enceinte ;

        - Introduire la cage propre et la cage à changer dans l’enceinte ;

        - Enlever le couvercle de la cage propre et le déposer sur le côté. Faire de même pour la cage à changer ;

        - Désinfecter les gants en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant ou en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant;

        - Transférer la souris par la base de la queue à l’aide d’une pince et transférer le grillage de la cage ;

        - Désinfecter les gants ;

        - Si de la nourriture doit être ajoutée, retirer le couvercle du contenant de nourriture et le déposer sur le côté. Transférer la nourriture sans toucher au grillage. Remettre le couvercle sur le contenant de nourriture ;

        - Procéder de la même façon si une bouteille d’eau doit être remplacée ;

        - Remettre le couvercle sur la cage propre ;

        - Désinfecter les gants;

        - Désinfecter la cage propre en l’essuyant avec un linge imbibé de désinfectant ;

        - Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

        - Sortir la cage de l’enceinte;

        - Placer la cage souillée dans un sac de plastique à « Biorisque », nouer le sac ;

        - Désinfecter les gants;

        - Désinfecter le sac de plastique à « Biorisque » en l’essuyant avec un linge imbibé de désinfectant ou en le vaporisant de désinfectant si la ventilation de l’enceinte est arrêtée (voir section 3) ;

        - Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

        - Sortir le sac de plastique à « Biorisque » de l’enceinte et le déposer sur le chariot.

- Pour les euthanasies :

        - Introduire dans l’enceinte le bac à euthanasie, enlever le couvercle ;

        - Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

        - Introduire dans l’enceinte la cage contenant les animaux à euthanasier ;

        - Enlever le couvercle de la cage et le déposer sur le côté ;

        - Transférer les souris dans le bac à euthanasie, remettre le couvercle sur le bac ;

        - Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

Procéder à l’euthanasie. Se référer à la procédure Tec-07 : Euthanasie des souris

et des rats au dioxyde de carbone (CO2) ;

        - Récupérer les cadavres et les déposer dans un sac de plastique à « Biorisque », nouer le sac ;

        - Déposer la cage souillée dans un sac de plastique à « Biorisque », nouer le sac ;

        - Désinfecter les gants;

        - Désinfecter le bac à euthanasie (intérieur et extérieur) et les sacs de plastique à « Biorisque » en les essuyant avec un linge imbibé de désinfectant ou en les vaporisant de désinfectant si la ventilation de l’enceinte est arrêtée (voir section 3) ;

        - Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

        - Sortir le bac et les sacs de plastique à « Biorisque » et les déposer sur le chariot.

- En cas de déversement :

        - Décontaminer la surface de tous les objets dans l’enceinte et désinfecter la surface de travail pendant que l’enceinte fonctionne (ne pas arrêter le fonctionnement de l’enceinte). Ne pas vaporiser dans l’enceinte car le Peroxigard® est corrosif pour le filtre HEPA.

- Entretien de l’enceinte de sécurité biologique à la fin des manipulations :

### Laisser fonctionner l’enceinte 5 minutes après la fin des manipulations;

### Jeter tous les déchets dans un sac de plastique à « Biorisque »,  nouer le sac;

### Désinfecter le bout des doigts en les trempant dans le bécher contenant le désinfectant;

### Désinfecter les gants et les manchons avant de les sortir de l’enceinte ;

### Fermer la ventilation de l’enceinte;

### Vaporiser tout le matériel et les sacs de plastique à « Biorisque » à l’aide du désinfectant avant de les retirer de l’enceinte;

### Selon les besoins, laver et ranger le matériel (pince, ciseau, bécher, etc.);

### Suspendre les linges et les serviettes (piqués) sur la barre transverse du chariot. Déposer les manchons sur la tablette du chariot;

### Vaporiser de désinfectant les surfaces intérieures de l’enceinte (les parois internes en acier, l’écran protecteur vitré ainsi que la surface de travail). Laisser agir 5 minutes et si nécessaire, essuyer l’excédant avec du papier à main. Jeter le papier à la poubelle;

### À l’aide d’un linge imbibé d’un nettoyeur à vitres, nettoyer l’écran protecteur (face interne et externe);

### Fermer la lumière de l’enceinte;

### Fermer l’écran protecteur au complet.

### Si on veut utiliser à nouveau l’enceinte, répéter les étapes de la section 1.

- Entretien fait par le personnel de FANI

### Un registre (cartable) identifié pour chacune des enceintes de sécurité biologique est placé près de l’équipement. Ce registre contient un formulaire qui doit être rempli par le personnel selon les directives reçues (voir le formulaire « Entretien de l’enceinte de sécurité biologique » en annexe.

### Une fois par semaine :

### Retirer la surface de travail et nettoyer et désinfecter l’espace sous cette dernière;

### Inspecter les pré-filtres :

### les nettoyer sous l’eau du robinet;

### ou les changer si la quantité de débris est excessive et nuit à la filtration de l’air;

### Vérifier le manomètre indiquant l’efficacité des filtres HEPA. La pression initiale est de 0.5 w.g¹. Toute augmentation de 0.1 doit être signalée et évaluée par un technicien certifié.

### Une fois par mois :

### À l’aide d’un linge humide, nettoyer les surfaces extérieures de l’enceinte, particulièrement le devant et le dessus afin d’enlever les poussières accumulées.

### Annuel :

### Certification exécutée par une firme externe.

### ¹ w.g. : water gauge = pouce d’eau gauge

Procédure en lien :

Tec-07 : Euthanasie des souris et des rats au dioxyde de carbone (CO2)

Approbation :

| Directrice, Division ferme et animaleries : | Signature : | Date : |
| --- | --- | --- |
| Josée Dupras |  |  |
| Direction des immeubles : | Signature : | Date : |
| N/A |  |  |
| Division santé sécurité au travail : | Signature : | Date : |
| N/A |  |  |

ANNEXE :

Formulaire : Entretien de l’enceinte de sécurité biologique

| No Salle d’hébergement |  | Légende : |
| --- | --- | --- |
| No de l’équipement |  | ( = Effectué |
| Mois/Année : |  | ( = Non effectué ou non applicable |
|  |  | 1 = pré-filtre changé |
| Jours du mois | Hebdomadaire | Mensuel Annuel |  |
|  | Nettoyage de l’espace sous la surface de travail | Vérification du pré-filtre | Vérifier le manomètre (normale : 0.5) | Nettoyage de la surface extérieure | Certification annuelle | Initiales / Date |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |